## Slide 1
Jačanje inspekcije zaštite okoliša
radi učinkovite kontrole
praćenja kakvoće zraka i
sustava trgovanja emisijskim jedinicama
stakleničkih plinova,
kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka
u Republici Hrvatskoj
Ovaj projekt financira Europska unija

## Slide 2: TEMA 12: Podaci o kvaliteti zraka
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Bojan Abramović dipl. ing. stroj.
Mato Papić dipl. ing. stroj.

## Slide 3: 12.1 VRSTE PODATAKA
Postoje različite vrste podataka
  Podaci o mrežama i postajama (metapodaci)
  Mjerni podaci
    Izvorni podaci
    Validirani podaci
  Statistički podaci
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 4: 12.1 VRSTE PODATAKA
MJERNI PODACI
Izvorni podaci
  To su pojedinačne satne „sirove“ vrijednosti dobivene automatskim kontinuiranim mjerenjem kvalitete zraka - (UTD - Up To Date podaci, (nekad NRT Near Real Time)
Validirani podaci
  mjerne vrijednosti dobivene automatskim kontinuiranim mjerenjem kvalitete zraka koje su prošle proces validacije
  mjerne vrijednosti dobivene uzorkovanjem (sakupljanjem uzoraka) 24 satne mjerne vrijednosti
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 5: 12.1 VRSTE PODATAKA
Tipovi mjernih podatka (Portal Kvaliteta zraka HAOP):
  Satni izvorni podaci
  Satni validirani podaci
  Osmosatni izvorni podaci
  Osmosatni validirani podaci
  Dnevni izvorni podaci
  Dnevni validirani podaci
  Maksimalne dnevne 8-satne srednje vrijednosti – izvorni podaci
  Maksimalne dnevne 8-satne srednje vrijednosti – validirani podaci
  Dvanaestomjesečni prosjek – izvorni podaci
  Dvanaestomjesečni prosjek – validirani podaci
  Dnevni izvorni podaci - gravimetrija
  Dnevni validirani podaci - gravimetrija
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 6: 12.1 VRSTE PODATAKA
Satni podaci (izvorni i validirani)
  Jednosatne koncentracije dobivene usrednjavanjem nižih vremena usrednjavanja (osnovni podatak za sve onečišćujuće tvari dobivene automatskim mjerenjem)
  Pojedine onečišćujuće tvari (SO2, NO2, H2S) imaju propisane satne granične vrijednosti (GV) te se jednosatne koncentracije uspoređuju sa tim graničnim vrijednostima. Te tvari imaju propisane i GV višeg vremena usrednjavanja (24-satnu (SO2, H2S) odnosno srednju godišnju vrijednost (NO2) koje se izračunavaju iz satnih vrijednosti
  Pojedine onečišćujuće tvari nemaju propisane satne granične vrijednosti, ali se iz jednosatnih vrijednosti izračunavaju viša vremena usrednjavanja (24-satna vrijednost ili srednja godišnju vrijednost ) koja se onda uspoređuju sa propisanom GV ili CV (benzen, CO, ozon, lebdeće čestice PM10 i PM2,5, metali As, Cd, Ni, Pb i BaP u PM10 , NH3, merkaptani, metanal.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 7: 12.1 VRSTE PODATAKA
Osmosatni podaci (izvorni i validirani)
  Osmosatni prosjek se izračunava na temelju satnih podataka koji se ažuriraju svakih sat vremena. Svaki osmosatni prosjek izračunat na taj način pripisuje se danu u kojem završava, tj. prvo razdoblje izračuna za bilo koji dan obuhvaća razdoblje od 17:00 sati prethodnog dana do 01:00 tog dana; posljednje razdoblje izračunavanja za bilo koji dan je razdoblje od 16:00 do 24:00 tog dana.
Maksimalne dnevne 8-satne srednje vrijednosti (izvorni i validirani)
  Najviša dnevna osmosatna srednja vrijednost koncentracije odabire se na temelju ispitivanja osmosatnih pomičnih prosjeka (izračunatih iz podataka dobivenih od jednosatnih vrijednosti) – ta vrijednost se uzima za usporedbu sa GV ili CV (CO i O3)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 8: 12.1 VRSTE PODATAKA
Dnevni podaci (24-satni) (izvorni i validirani)
  Prosjek 24 jednosatne vrijednosti u pojedinom danu ili
  Jedna vrijednost dobivena uzorkovanjem (dobivena starim nereferentnim metodama)
Dvanaestomjesečni prosjek (izvorni i validirani)
  Prosjek zadnjih dvanaest mjeseci (benzen)
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 9: 12.1 VRSTE PODATAKA
Dnevni podaci - gravimetrija (izvorni i validirani)
  To su dnevni podaci dobiveni gravimetrijskom metodom (PM10 , PM2,5 i sastav u lebdećim česticama). Svaki dan se uzima uzorak (filter) iz kojega se onda određuju koncentracije lebdećih čestica. Iz tih uzoraka se kemijskim analizama određuje sastav unutar čestica
  U PM10 se određuju:
    Metali As, Ni, Cd, Pb
    B(a)P i ostali PAU
  U PM2,5 se određuju:
    Anioni i Kationi Cl-, NO3-, SO42-, Na+, NH4+ ,K+ ,Mg2+, Ca2+
    Elementarni ugljik i organski ugljik EC/OC
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 10: 12.1 VRSTE PODATAKA
Podaci o mrežama i postajama (metapodaci)
Podaci o mrežama
  informacije o mrežama za praćenje kvalitete zraka (naziv, kratica, tip mreže, tijelo odgovorno za upravljanje, ime odgovorne osobe, adresa, telefon fax, e-mail, te obavijest o vremenu),
Podaci o postajama
  mjernim mjestima uzimanja uzoraka i opsegu mjerenja
  vremenu i načinu uzimanja uzoraka
  korištenim metodama mjerenja i mjernoj opremi
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 11: 12.1 VRSTE PODATAKA
Podaci o mrežama za praćenje kvalitete zraka (metapodaci)
  naziv,
  kratica,
  tip mreže,
  tijelo odgovorno za upravljanje,
  ime odgovorne osobe,
  adresa,
  telefon, fax, e-mail,
  te obavijest o vremenu
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 12: 12.1 VRSTE PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Primjer tablice sa podacima o mreži za praćenje kvalitete zraka
  Državna mreža
PODACI O MREŽI ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA | 
Naziv | Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka
Kratica | RH01
Tip mreže | državna mreža
Tijelo odgovorno za upravljanje | DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Ime odgovorne osobe | Lukša Kraljević
Adresa | Grič 3, lbl_grad
Telefon | 01/4565685
Fax | 
e-mail | kraljevic@cirus.dhz.hr
Internet adresa | 
Vremenska zona | UTC+01
Aktivna od | 11.02.2003
Aktivna do | 

## Slide 13: 12.1 VRSTE PODATAKA
Podaci o postajama za praćenje kvalitete zraka (metapodaci):
  naziv,
  lokacija,
  ime stručne institucije odgovorno za postaju,
  tijelo kojemu se podaci dostavljaju,
  ciljevi mjerenja,
  geografske koordinate,
  onečišćujuće tvari koje se mjere,
  meteorološki parametri,
  tip područja,
  tip postaje u odnosu na izvor emisija,
  mjerna oprema, značajke uzorkovanja i dr.);
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 14: 12.1 VRSTE PODATAKA
Podaci o postajama za praćenje kvalitete zraka (metapodaci)
  Podaci o mjernim metodama i značajkama uzorkovanja
    vrsti mjerenja
    tipu mjerenja
    tipu mjerne metode
    mjernoj opremi,
    dokazu istovjetnosti
    vremenu početka rada
    učestalosti integriranja podataka
    vremenu i načinu uzimanja uzoraka
    i dr.);
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 15: 12.1 VRSTE PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
PODACI O POSTAJI ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA |  |  |  |  | 
Osnovni podaci |  |  |  |  | 
Naziv | OSIJEK-1 |  |  |  | 
Mreža | Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka |  |  |  | 
Zona/Aglomeracija | Osijek |  |  |  | 
Grad | Osijek |  |  |  | 
Opis lokacije | Raskrižje Ulice kneza Trpimira i Europske avenije. |  |  |  | 
Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka | OSI001 |  |  |  | 
EOI kod | HR0003A |  |  |  | 
AZO kod | RH0104 |  |  |  | 
Ime stručne institucije koja odgovara za postaju | DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB |  |  |  | 
Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci | Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Europska komisija |  |  |  | 
Internet adresa |  |  |  |  | 
Ciljevi mjerenja | Procjena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda |  |  |  | 
Geografske koordinate |  |  | x |  | y
 | WGS84 |  | 45º33´31,65´´ |  | 18º41´55,57´´
 | Decimalni prikaz |  | 45,558792 |  | 18,698769
 | Gauss Kruger koordinate |  | 5.046.280 |  | 6.554.958
Nadmorska visina (h) | 109 |  |  |  | 
NUTS |  |  |  |  | 
Onečišćujuće tvari koje se mjere | SO₂ - sumporov dioksid (µg/m3), NO₂ - dušikov dioksid (µg/m3), NOₓ izraženi kao NO₂ - dušikovi oksidi (µg/m3), O₃ - ozon (µg/m3), CO - ugljikov monoksid (mg/m3), benzen (µg/m3), PM₁₀ - lebdeće čestice (<10µm) (µg/m3) |  |  |  | 
Meteorološki parametri | temperatura (℃), brzina vjetra (m/s), smjer vjetra (°), relativna vlažnost (%) |  |  |  | 
Postaja u sustavu uzajamne razmjene informacija (e-reporting) | da |  |  |  | 
Druge informacije |  |  |  |  | 
Aktivna od | 12.01.2004 | Aktivna do: |  |  | 
Klasifikacija postaje |  |  |  |  | 
Tip područja | Gradska |  |  |  | 
Tip postaje u odnosu na izvor emisija | Prometna |  |  |  | 
Glavni izvori emisija |  |  |  |  | 
Područje za koje je postaja reprezentativna |  |  |  |  | 
Lokalno područje |  |  |  |  | 
Regionalno područje |  |  |  |  | 
Gradske i prigradske postaje |  |  |  |  | 
- broj stanovnika grada/naselja | 114.616 |  |  |  | 
Prometne postaje |  |  |  |  | 
- procijenjena količina prometa | 0 |  |  |  | 
- udaljenost od kamenog ruba pločnika | 25 |  |  |  | 
- udio teških motornih vozila u prometu | 0 |  |  |  | 

## Slide 16: 12.1 VRSTE PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
- brzina prometa |  | 0 |  | 
- udaljenost do fasade zgrade i visina zgrade |  | 100 |  | 
- širina prometnice/ulice |  | 0 |  | 
Informacije o mjernoj tehnici po onečišćujućim tvarima |  |  |  | 
Onečišćujuća tvar | Tip mjerenja |  | Tip mjerne metode | Mjerna oprema
SO₂ - sumporov dioksid (µg/m3) | Automatski analizator |  | UV fluorescence | Horiba model APSA 360 SO2 analyser Horiba model APNA 360 NOx analyser
NO₂ - dušikov dioksid (µg/m3) | Automatski analizator |  | Chemiluminescence | 
NOₓ izraženi kao NO₂ - dušikovi oksidi (µg/m3) | Automatski analizator |  | Chemiluminescence | Horiba model APNA 360 NOx analyser
O₃ - ozon (µg/m3) | Automatski analizator |  | Ultraviolet (UV) photometry | Teledyne API 400E UV photometric O3 analyser
CO - ugljikov monoksid (mg/m3) | Automatski analizator |  | Non-dispersive infrared spectroscopy (NDIR) | Horiba model APMA 360 CO analyser
benzen (µg/m3) | Automatski analizator |  | Gas chromatography followed by flame ionization detection (GC-FID) | airmoVOC BTX
PM₁₀ - lebdeće čestice (<10µm) (µg/m3) | Automatski analizator |  | BETA | Thermo Andersen ESM FH 62 I-R

## Slide 17: 12.2 CILJANA KVALITETA PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
 | Sumporov dioksid, sumporovodik, dušikov dioksid i dušikovi oksidi, amonijak i ugljikov monoksid | Benzen, merkaptani | Lebdeće čestice (PM10/PM2,5) i olovo | Prizemni ozon i s njim povezani NO i NO2
Mjerenja na stalnim mjernim mjestima(1): |  |  |  | 
Nesigurnost | 15% | 25% | 25% | 15%
Minimalni obuhvat podataka | 90% | 90% | 90% | 90% tijekom ljeta 75% tijekom zime
Minimalna vremenska pokrivenost: |  |  |  | 
– gradsko pozadinsko i prometno mjerno mjesto | - | 35%(2) | - | -
– industrijsko mjerno mjesto | - | 90% | - | -
Indikativna mjerenja: |  |  |  | 
-nesigurnost | 25% | 30% | 50% | 30%
– minimalni obuhvat podataka | 90% | 90% | 90% | 90%
– minimalna vremenska pokrivenost | 14%(4) | 14%(3) | 14%(4) | > 10% tijekom ljeta
Nesigurnost kod modeliranja: |  |  |  | 
– satna vrijednost | 50% | - | - | 50%
– osmosatni prosjek | 50% | - | - | 50%
– dnevni prosjeci | 50% | - | još nije definirano | -
– godišnji prosjeci | 30% | 50% | 50% | -
Objektivna procjena: |  |  |  | 
– nesigurnost | 75% | 100% | 100% | 75%
Prilog 8. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka
U svrhu određivanja kvalitete podataka za ocjenjivanje razine onečišćenosti s obzirom na najmanji obuhvat podataka, mjernu nesigurnost mjerenja i modeliranja primjenjuju se kriteriji navedeni u Prilogu 8. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka

## Slide 18: 12.2 CILJANA KVALITETA PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
 | Sumporov dioksid, sumporovodik, dušikov dioksid i dušikovi oksidi, amonijak i ugljikov monoksid | Benzen, merkaptani | Lebdeće čestice (PM10/PM2,5) i olovo | Prizemni ozon i s njim povezani NO i NO2
Mjerenja na stalnim mjernim mjestima(1): |  |  |  | 
Nesigurnost | 15% | 25% | 25% | 15%
Minimalni obuhvat podataka | 90% | 90% | 90% | 90% tijekom ljeta 75% tijekom zime
Minimalna vremenska pokrivenost: |  |  |  | 
– gradsko pozadinsko i prometno mjerno mjesto | - | 35%(2) | - | -
– industrijsko mjerno mjesto | - | 90% | - | -
Stalna mjerenja
- minimalni obuhvat podataka je 90%, osim za ozon kada je minimalni obuhvat 90% tijekom ljeta i 75% tijekom zime
1Mogu se koristiti nasumična mjerenja umjesto neprekinutih mjerenja za benzen, olovo i lebdeće čestice, ako se Europskoj komisiji može dokazati da nesigurnost, uključujući i nesigurnost uzrokovanu nasumičnim uzorkovanjem, zadovoljava cilj kvalitete od 25% i da je vremenski obuhvat još uvijek veći od minimalnog vremenskog obuhvata za indikativna mjerenja. (nastavak)

## Slide 19: 12.2 CILJANA KVALITETA PODATAKA
Nasumično uzorkovanje mora biti ravnomjerno raspoređeno tijekom godine, kako bi se izbjegla nesimetričnost rezultata. Nesigurnost uzrokovana nasumičnim uzorkovanjem može se odrediti postupkom iz HRN ISO 11222, Kvaliteta zraka – Određivanje nesigurnosti vremenskog srednjaka parametara kvalitete zraka (ISO 11222).
U svrhu određivanja kvalitete podataka za ocjenjivanje razine onečišćenosti s obzirom na najmanji obuhvat podataka, mjernu nesigurnost mjerenja i modeliranja primjenjuju se kriteriji navedeni u Prilogu 8. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka.
Ako se za procjenu zahtjeva granične vrijednosti za PM10 koriste nasumična mjerenja, treba procijeniti 90,4 percentila (niže ili jednako 50 µg/m3) umjesto broja prekoračenja na koji znatno utječe pokrivenost podataka,
2Raspoređeno tijekom godine kako bi bili reprezentativni za različite klimatske i antropogene aktivnosti.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Stalna mjerenja (nastavak)

## Slide 20: 12.2 CILJANA KVALITETA PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
 | Sumporov dioksid, sumporovodik, dušikov dioksid i dušikovi oksidi, amonijak i ugljikov monoksid | Benzen, merkaptani | Lebdeće čestice (PM10/PM2,5) i olovo | Prizemni ozon i s njim povezani NO i NO2
Indikativna mjerenja: |  |  |  | 
-nesigurnost | 25% | 30% | 50% | 30%
– minimalni obuhvat podataka | 90% | 90% | 90% | 90%
– minimalna vremenska pokrivenost | 14%(4) | 14%(3) | 14%(4) | > 10% tijekom ljeta
Indikativna mjerenja
- minimalni obuhvat podataka je 90%,
- Vremenska pokrivenost može biti manja….
3Jedno nasumično dnevno mjerenje svaki tjedan ravnomjerno raspoređeno tijekom godine, ili osam tjedana ravnomjerno raspoređenih tijekom godine.
4Jedno nasumično mjerenje tjedno ravnomjerno raspoređeno tijekom godine, ili osam tjedana ravnomjerno raspoređenih tijekom godine.

## Slide 21: 12.2 CILJANA KVALITETA PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
 | Sumporov dioksid, sumporovodik, dušikov dioksid i dušikovi oksidi, amonijak i ugljikov monoksid | Benzen, merkaptani | Lebdeće čestice (PM10/PM2,5) i olovo | Prizemni ozon i s njim povezani NO i NO2
Nesigurnost kod modeliranja: |  |  |  | 
– satna vrijednost | 50% | - | - | 50%
– osmosatni prosjek | 50% | - | - | 50%
– dnevni prosjeci | 50% | - | još nije definirano | -
– godišnji prosjeci | 30% | 50% | 50% | -
Objektivna procjena: |  |  |  | 
– nesigurnost | 75% | 100% | 100% | 75%
Modeliranje
- Nesigurnosti kod modeliranja i objektivne procjene su velike…

## Slide 22: 12.2 CILJANA KVALITETA PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Prilog 8. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (nastavak)
.
 | benzo(a)piren | Arsen, kadmij i nikal | Policiklički aromatski ugljikovodici osim benzo(a)pirena, ukupne plinovite žive | Ukupno taloženje
Nesigurnost: |  |  |  | 
– mjerenja na stalnim mjestima i indikativna mjerenja | 50% | 40% | 50% | 70%
– modeliranje | 60% | 60% | 60% | 60%
Minimalni obuhvat podataka | 90% | 90% | 90% | 90%
Minimalna vremenska pokrivenost: |  |  |  | 
– mjerenja na stalnim mjestima | 33% | 50% |  | 
– indikativna mjerenja (1)(2) | 14% | 14% | 14% | 33%
(1) Raspodijeljena tijekom godina kako bi bila reprezentativna za različite uvjete klime i antropogenih aktivnosti. (2) Indikativna mjerenja su ona mjerenja koja se izvode manje redovito, ali koja ispunjavaju ostale ciljeve za kvalitetu podataka. |  |  |  | 

## Slide 23: 12.2 CILJANA KVALITETA PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Vremenska pokrivenost
Definicija: Udio dana/sati u kalendarskoj godini (s posebnim sezonskim odredbama za ozon) tijekom kojih će mjerenja/uzorkovanja biti ili su bila izvršena.
Vremenska pokrivenost ne smije biti manja od minimalnih zahtjeva iz tablice i uvijek se izražava kao postotak.
Formula za izračun vremenske pokrivenosti:
Vremenska pokrivenost = Nmjer / Ngod
Gdje je:
Nmjer je broj dana/sati u kojima se mjerenja odvijaju;
Ngod je ukupan broj dana/sati u kalendarskoj godini.
Nmjer može uključivati nevažeća mjerenja, bez obzira na to što je uzrokovalo nevaljano mjerenje (npr., održavanje ili kvar).

## Slide 24: 12.2 CILJANA KVALITETA PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Vremenska pokrivenost (nastavak)
Za indikativna mjerenja ozona, vremenska pokrivenost izračunava se samo za ljetnu sezonu, tj. Nmjer_ljet će uzeti u obzir stvarno vrijeme mjerenja tijekom ljetne sezone, a Nljet (1.4. do 30. 9.) će zamijeniti Ngod kao ukupan broj dana/sati u ljetnoj sezoni.
U praksi, vremenska pokrivenost je mjera koja se koristi za unaprijed planiranje mjerenja (učestalost mjerenja, pokrivenost u godini).

## Slide 25: 12.2 CILJANA KVALITETA PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Obuhvat podataka
Definicija: Udio valjanih mjerenja u odnosu na zahtijevani broj dana/sati u kojima se mjerenja moraju obavljati.
Obuhvat podataka ne smije biti manji od minimalnih zahtjeva iz tablice i uvijek se izražava kao postotak.
Obuhvat podataka definiran je sljedećom formulom:
Obuhvat podataka = Nvalid / NMinVremPok = Nvalid / (Ngod * MinVremPok %)
Gdje je:
Nvalid je broj valjanih satnih/dnevnih mjerenja u razdoblju mjerenja;
NMinVremPok je potreban broj dana / sati u kojima se mjerenja moraju obavljati;
MinVremPok je zahtjev za vremenskom pokrivenosti izražen kao postotak iz tablice

## Slide 26: 12.2 CILJANA KVALITETA PODATAKA
  Način provjere kvalitete mjerenja i podataka, način obrade i prikaza rezultata te ocjena njihove kvalitete, provodi se prema propisanim referentnim metodama mjerenja i zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije. (Pravilnik)
  Zahtjevi za minimalni obuhvat podataka i vremensku pokrivenost ne uključuju gubitke podataka zbog redovne kalibracije ili redovnog održavanja mjernih instrumenata.
  U cilju osiguranja minimalnog obuhvata podataka za ocjenjivanje razine onečišćenosti zraka na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, za stalna mjerna mjesta moraju se osigurati rezervni ili zamjenski mjerni instrumenti.
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 27: 12.3 VALIDACIJA MJERNIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Podaci o koncentracijama satnih vremena usrednjavanja onečišćujućih tvari u zraku koje se prate mjerenjem kvalitete zraka na automatskim postajama, prema donesenim programima mjerenja razine onečišćenosti zraka predstavljaju osnovni izvor podataka potrebnih za izvještavanje i razmjenu informacija sukladno regulativi RH i EU. Kao takvi moraju biti valjani odnosno provjereni (validirani).

## Slide 28: 12.3 VALIDACIJA MJERNIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Sažeti opis svih aktivnosti
  Slijedeći odredbe odluke EK 2011/850/EU, a u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 te normama za pojedine onečišćujuće tvari, validacija podataka obavlja se na osnovu provedbe QA/QC plana mjerenja kao i kritičke i logičke provjere mjernih podataka.
  Postupak se sastoji od provjere tehničke ispravnosti instrumenata i sustava za mjerenje, provjere ispunjavanja kriterija kontrole kvalitete mjerenja i kritičke i logičke provjere mjernih podataka.
  Ove aktivnosti obavljaju se svakodnevno za protekla 24 sata na centralnom računalu pomoću podataka iz baze podataka i direktnim pristupom računalima ili datalogerima u svakoj pojedinoj postaji. Baza podataka sastoji se od svih mjernih, QA/QC i servisnih podataka o mreži koja se kontinuirano popunjava najnovijim podacima.

## Slide 29: 12.3 VALIDACIJA MJERNIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Provjera statusa tehničke ispravnosti mjerene opreme Provjera statusa instrumenata uređaja obavlja se na način da se direktno putem komunikacijskih programa i LAN veze centralno računalo spoji na računalo u provjeravanoj postaji koje je povezano sa svim relevantnim komponentama mjernog sustava postaje. Ovo omogućava uvid u statuse tehničke ispravnost uređaja sukladno protokolima postavljenim od strane proizvođača opreme.

## Slide 30: 12.3 VALIDACIJA MJERNIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Provjera ispunjavanja QC standarda
  Svi automatski uređaji za mjerenje kvalitete zraka u okviru provedbe QC mjerenja imaju automatsku periodičku (svakih 25 sati) provjeru odziva na nulti i span (konc. analita u iznosu od 80% mjernog područja) plin. Sukladno zadanim standardima svaka provjera bit će označena kao nevaljana ukoliko rezultati provjere prelaze zadane granice.
  Na osnovu ove provjere može se zaključiti na koji način provjeravani instrument reagira na poznatu koncentraciju plina odnosno neprisutnost istog u nultom (filtriranom) zraku i postoje li trendovi u odgovoru instrumenta. Općenito ovako dobivene informacije predstavljaju kvalitetan uvid u funkcionalnost instrumenta te omogućavaju pravovremenu reakciju prije negoli se kvaliteta podataka spusti ispod postavljenih granica.

## Slide 31: 12.3 VALIDACIJA MJERNIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Kritička i logička provjera mjernih podataka
  Komunikacijski programi aplikacije za pretragu baze podataka sa svih postaja omogućava uvid u sve mjerne servisne i statusne podatke sa postaja. Ovo podrazumijeva 10 minutne i satne mjerne vrijednosti, postotak obuhvata rezultata, radovi na održavanju, alarmi i drugo. Kritička i logička provjera podataka predstavlja procjenjivanje valjanosti podataka uzimajući u obzir sve parametre koji mogu govoriti o valjanosti podataka poput izuzetno visokih rezultata, rezultata koji se prebrzo mijenjaju i rezultata koji previše odstupaju od očekivanih pri danim uvjetima (meteorološkim, prometnim, lokacijskim itd). Također uzima u obzir i usporedbu s prethodnim mjerenjima pri sličnim uvjetima i mjerenjima drugih onečišćujućih tvari kao i mjerenja s drugih (obližnjih) postaja u mreži. Općenito ovaj postupak predstavlja upotrebu svih znanja, saznanja i iskustava na području kvalitete zraka sa ciljem što kvalitetnije procjene valjanosti podataka.

## Slide 32: 12.3 VALIDACIJA MJERNIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Označavanje statusa valjanosti mjernih rezultata
  Označavanje statusa valjanosti mjernih podataka mora biti jednoznačno i nedvojbeno. Samo validni rezultati ulaze u izračun obuhvata podataka.
  Npr.

## Slide 33: 12.3 VALIDACIJA MJERNIH PODATAKA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Samo validni rezultati ulaze u izračun obuhvata podataka
  Npr.
  Kontinuirano mjerenje 1 g = 365x24= 8760 sati
  U sklopu toga 167 sati QA/QC koji se ne uračunava
  Validnih satnih koncentracija - 8515
  MinVremPok = 8760-167/8670 = 8593/8760 = 0,981
Obuhvat podataka = Nvalid / NMinVremPok = Nvalid / (Ngod * MinVremPok)
Obuhvat podataka = 8515 / NMinVremPok = 8515 / (8760 * 0,981)= 8515/ 8593 = 0,9908 = 99,1%

## Slide 34: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Mjerila koja se koriste se za provjeru valjanosti prilikom prikupljanja podataka i izračunavanja statističkih parametara u odnosu na granične vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi:
Parametar | Zahtijevani omjer valjanih podataka
satne vrijednosti | 75% (tj. 45 minuta)
osmosatne vrijednosti | 75% vrijednosti (tj. 6 sati)
najviša dnevna osmosatna srednja vrijednost | 75% pomičnih uzastopnih osmosatnih prosjeka izračunatih na temelju satnih podataka (tj. 18 osmosatnih prosjeka na dan)
dnevne vrijednosti | 75% satnih prosjeka (tj. barem 18-satne vrijednosti)
srednja godišnja vrijednost | 90%(1) satnih vrijednosti ili (ako ta vrijednost nije dostupna) dnevne vrijednosti tijekom godine
1Zahtjevi za izračunavanje godišnje srednje vrijednosti ne uključuju gubitke podataka zbog redovnog umjeravanja ili redovnog održavanja mjernih instrumenata.

## Slide 35: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Mjerila koja se koriste za provjeru valjanosti prilikom prikupljanja podataka i izračunavanja statističkih parametara u odnosu na ciljnu vrijednost i dugoročni cilj za prizemni ozon:
Parametar | Potrebni udio valjanih podataka
satne vrijednosti | 75% (tj. 45 minuta)
osmosatne vrijednosti | 75% vrijednosti (tj. šest sati)
najviša dnevna osmosatna srednja vrijednost pomičnih osmosatnih prosjeka | 75% pomičnih osmosatnih prosjeka (tj. 18 osmosatnih prosjeka na dan)
AOT40 | 90% satnih vrijednosti tijekom razdoblja određenog za izračunavanje vrijednosti AOT40 (1)
srednja godišnja vrijednost | 75% satnih vrijednosti za ljetno razdoblje (od travnja do rujna), i 75% za zimsko razdoblje (od siječnja do ožujka, od listopada do prosinca), odvojeno
broj prekoračenja i najviše mjesečne vrijednosti | 90% najviših dnevnih osmosatnih srednjih vrijednosti (27 raspoloživih dnevnih vrijednosti mjesečno) 90% satnih vrijednosti, izmjereno između 8.00 i 20.00 po srednjoeuropskom vremenu
broj prekoračenja i najviše godišnje vrijednosti | pet od šest mjeseci tijekom ljetnog razdoblja (od travnja do rujna)

## Slide 36: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
AOT40 - parametar koji označava zbroj razlike između jednosatnih koncentracija prizemnog ozona viših od 80 µg/m3 i 80 µg/m3 tijekom određenog razdoblja (od 1.svibnja do 31. srpnja svake godine za zaštitu vegetacije, i od 1. travnja do 30. rujna za zaštitu šuma), uzimajući u obzir samo jednosatne vrijednosti izmjerene svaki dan između 8:00 i 20:00 po srednjoeuropskom vremenu. (accumulated exposure over a threshold of 40 ppb)
1U slučajevima kada nisu dostupni svi mogući izmjereni podaci, za izračunavanje vrijednosti AOT40 koristi se sljedeći faktor:
AOT40(procjena) = AOT40(izmjeren) x ukupni mogući broj sati (*)/broj izmjerenih jednosatnih vrijednosti
(*) to je broj sati unutar razdoblja iz definicije za AOT40 (tj. od 08:00 do 20:00 po srednjoeuropskom vremenu).

## Slide 37: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Statistički parametri koji se računaju – za svaku onečišćujuću tvar ne računaju se isti statistički parametri
  obuhvat podataka – za relevantna vremena usrednjavanja,
  aritmetička sredina (srednja godišnja vrijednost, zimska srednja vrijednost),
  medijan (50 percentil),
  relevantnom percentilu (za svaku onečišćujuću tvar, ovisno o vremenu usrednjavanja, potrebno je izračunati specifičan percentil)
  maksimalna vrijednost,
  broj prekoračenja granične ili ciljne vrijednosti
  broj prekoračenja praga upozorenja i/ili praga obavješćivanja
  broj prekoračenja gornjeg i donjeg praga procjene

## Slide 38: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Statistički parametri koje je potrebno izračunati – za svaku onečišćujuću tvar ne računaju se isti statistički parametri
Onečišćujuće tvari s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi
* Označava statistički parametar koji se računa, ali se ne daje ocjena onečišćenosti u odnosu na taj parametar
Statistički parametri: SO2

## Slide 39: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Statistički parametri: NO2 i NOx
* Označava statistički parametar koji se računa, ali se ne daje ocjena onečišćenosti u odnosu na taj parametar

## Slide 40: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
* Označava statistički parametar koji se računa, ali se ne daje ocjena onečišćenosti u odnosu na taj parametar
Statistički parametri: CO i benzen

## Slide 41: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Statistički parametri: ozon i AOT40
* Označava statistički parametar koji se računa, ali se ne daje ocjena onečišćenosti u odnosu na taj parametar

## Slide 42: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Statistički parametri: PM10 i PM2,5
* Označava statistički parametar koji se računa, ali se ne daje ocjena onečišćenosti u odnosu na taj parametar

## Slide 43: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Statistički parametri: metali i B(a)P u PM10
* Označava statistički parametar koji se računa, ali se ne daje ocjena onečišćenosti u odnosu na taj parametar

## Slide 44: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Statistički parametri: Ukupna plinovita živa Hg
* Označava statistički parametar koji se računa, ali se ne daje ocjena onečišćenosti u odnosu na taj parametar

## Slide 45: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Statistički parametri: H2S i NH3
* Označava statistički parametar koji se računa, ali se ne daje ocjena onečišćenosti u odnosu na taj parametar
Onečišćujuće tvari s obzirom na kvalitetu življenja

## Slide 46: 12.4 MJERILA ZA SJEDINJAVANJE PODATAKA I IZRAČUNAVANJE STATISTIČKIH PARAMETARA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Statistički parametri: merkaptani i metanal (formaldehid)
* Označava statistički parametar koji se računa, ali se ne daje ocjena onečišćenosti u odnosu na taj parametar

## Slide 47: HVALA NA PAŽNJI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša